## Slide 1: 同地两接收机对比实验报告
报告人：彭锐
2019/11/4

## Slide 2: 报告内容
实验目的与方法
实验方案
实验结果与分析
小结

## Slide 3: 实验目的
检验接收机的时钟是否同步
探究接收机数据差异性的原因

## Slide 4: 检验接收机时钟同步的方法
同时刻两接收机数据
闪电段波形，特征点明显
时域数据比较

## Slide 5: 接收机数据差异性的因素
接收机系统误差
天线位置
天线幅频响应特性

## Slide 6: 实验方案
实验1：两对天线(位置有差别)，两台接收机，同EW通道
接收机A
EW
NS
接收机B
EW
NS
Antenna A
Antenna B

## Slide 7: 实验方案
实验2：两副天线(位置方向相同)，1台接收机，EW/NS通道
接收机A
EW
NS
Antenna A
Antenna B

## Slide 8: 实验方案
实验3：一副天线，两台接收机，同EW通道
接收机A
EW
NS
接收机B
EW
NS
Antenna A

## Slide 9: 实验方案
实验4：一副天线，一台接收机，EW/NS通道
接收机A
EW
NS
Antenna A

## Slide 10: 实验结果与分析
先从实验3的结果分析起。
实验3：一副天线，两台接收机，同EW通道
接收机A
EW
NS
接收机B
EW
NS
Antenna A

## Slide 11: 实验3结果-0.001s数据对比
先从实验3的结果分析起。
实验3：一副天线，两台接收机，同EW通道
波形匹配很好
时钟同步

## Slide 12: 实验3结果-10s数据对比
相对偏差 RS = (dataA-dataB)/dataB
Mean = 0.00247
Std =0.00041
平均偏差来自与抬升电压的差异
随机偏差来自与机器本身的系统误差，无法避免
会受到闪电等强噪声的影响

## Slide 13: 实验3结果-小结
两台接收机的时间具有同步性
机器的不同通道间存在极小的系统误差，对于数据分析而言不受影响

## Slide 14: 实验4结果与分析
同信号，同接收机EW/NS通道

## Slide 15: 实验4结果与分析
相对偏差 RS = (dataA-dataB)/dataB
Mean =-0.005
Std =0.00074
平均偏差来自与抬升电压的差异
随机偏差来自与机器本身的系统误差，无法避免
会受到闪电等强噪声的影响

## Slide 16: 实验3,4结果-小结
同接收机的EW/NS通道的时钟同步
不同接收机的同通道的时钟同步
独立的通道之间存在极小的系统误差，不影响数据处理

## Slide 17: 实验1结果-利用闪电特征点判断时间差
实验1：观察接收机A与接收机B的EW通道的闪电段波形的特征点，发现存在1个采样点(4us)的时间差
原因：
连续采集和间断采集
累积时间误差

## Slide 18: 实验2结果-同位置天线信号差异性
天线位置相同，方向相同
排除接收机系统误差
天线对宽频带信号响应特性差异

## Slide 19: 实验2结果-排除接收机系统误差
波形差异明显，无法匹配

## Slide 20: 实验2结果-排除接收机系统误差
相对偏差 RS = (dataA-dataB)/dataB
Mean=0.000475
Std= 0.0203
远大于系统误差0.001.
输入信号的差异

## Slide 21: 实验2结果-天线对宽频带信号响应特性差异
同位置的两副天线的输出信号不同，可能是由于天线对宽频带信号幅频响应特性的差异
解决方法是在设计天线时，对天线幅频响应特性进行测试

## Slide 22: 小结
各接收机的各通道间的时钟是高度同步的
各接收机之间存在极小的系统误差，一部分来自于抬升电压的差异，另一部分是系统自带的噪声，对数据的影响可以忽略不计
连续采集模式下会产生累积时间误差，为了保证数据的时间准确性，应当使用间断采集模式
天线的幅频特性对宽频带信号的采集影响较大，建议使用前对天线进行测试

## Slide 23: 谢谢！